## Sheet1
1 | 1主机系统性能 | 主机
2 | 1.01 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 | 主机
3 | 1.02 ≥15.6英寸高分辨率LCD显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180° | 显示器
4 | 1.03 ≥12.3英寸触摸屏，支持带薄乳胶手套触摸，支持手势操作 | 触摸屏
5 | 1.04 Linux操作系统 | 操作系统
6 | 1.05 触控板操作，无轨迹球，方便清洁 | 触摸屏
7 | 1.06 主机重量≤5.5kg（含电池） | 重量
8 | 1.07 主机内置探头接口1个，可扩展至4个接口 | 探头接口
9 | 1.08 主机及台车可配置内置电池 | 电池
10 | 1.09 系统冷启动时间≤25秒 | 启动
11 | 1.10 具备待机功能 | 启动
12 | 1.11 二维灰阶成像单元、谐波成像单元 | 二维
13 | 1.12 彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像 | 彩色
14 | 1.13 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵 | 高分辨率血流
15 | 1.14 超微细血流成像或微细血流成像或显微血流成像，有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号 | 超微血流
16 | 1.15 斑点噪音抑制，多级可调 | 噪声
17 | 1.16 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用 | 扩展
18 | 1.17 一键自动优化，支持B模式、M模式、彩色模式、PW模式 | 优化
19 | 1.18 图像放大功能，支持前端放大、后端放大 | 放大
20 | 1.19 一键全屏放大，≥2级可调 | 放大
21 | 1.20 支持发射焦点位置可调，支持多焦点合成，支持全域聚焦 | 焦点
22 | 1.21 穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示 | 穿刺
23 | 1.22 穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调 | 穿刺增强
24 | 1.23 组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 | 组织
25 | 1.24 支持自动实时声速匹配 | 声速
26 | 1.25 内置超声教学软件，支持肝胆、甲状腺、乳腺、肾脏、子宫、心脏、肌骨、气道、急重症心脏、急重症颅脑、急重症血管、急重症FAST等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供图片证明） | 教学
27 | 1.26 急重症超声评估工具，支持≥7个预设评估工具，包括：快速创伤超声评估、6/8/12分区法的肺部超声分区评估、休克的快速超声休克评估，下肢静脉成像基本流程及评估，支持用户自定义流程 | 重症
28 | 1.27 内置远程会诊，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面 | 远程
29 | 1.28 支持超声设备上影像和报告数据发送至移动终端进行浏览 | 共享
30 | 1.29 支持屏幕共享功能 | 共享
31 | 1.30 支持语音控制，含语音注释、自定义语音命令（内置麦克风） | 语音
32 | 1.31 支持人脸识别技术，支持录入人脸信息、存储人脸信息，人脸识别可登录机器（需要额外搭配摄像头） | 人脸
33 | 2高级功能 | 弹性
34 | 2.1 弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能 | 弹性
35 | 2.2 造影成像，支持腹部、浅表、腔内造影成像 | 造影
36 | 2.2.1 支持SonoVue、Sonazoid造影剂参数切换 | 造影
37 | 2.2.2 支持微血管造影成像技术，灌注时间成像技术，造影和组织混合成像模式和高帧率造影 | 造影
38 | 2.2.3 支持造影时间强度曲线定量分析 | 造影定量
39 | 2.3 支持探头实时温控技术 | 温控
40 | 2.4 支持探头抬起自动唤醒 | 唤醒
41 | 3探头规格 | 探头
42 | 3.01 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，可视可调 | 探头
43 | 3.02 单晶腹部凸阵探头，探头频率：1.0-8.0MHz | 腹部探头
44 | 3.03 复合材料线阵探头，探头频率：3.0-17.0MHz | 线阵探头
45 | 3.04 单晶相控阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz | 心脏探头
46 | 4二维灰阶参数 | 灰阶
47 | 4.01 最大显示深度≥40cm | 深度
48 | 4.02 动态范围≥300 dB，可视可调 | 动态范围
49 | 4.03 灰阶曲线≥12种 | 灰阶
50 | 4.04 TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示 | TGC
51 | 5彩色多普勒参数 | 彩色
52 | 5.01 多普勒增益可调节 | 彩色
53 | 5.02 支持B/C双实时 | 彩色
54 | 5.03 一键隐藏血流 | 隐藏
55 | 6频谱多普勒参数 | 频谱
56 | 6.01 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF） | 频谱
57 | 6.02 快速角度校正功能 | 频谱
58 | 6.03 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–30mm | 取样容积
59 | 6.04 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项 | 自动频谱
60 | 7测量和分析 | 测量
61 | 7.01 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 | 测量
62 | 7.02 高级测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科 | 测量
63 | 7.03 血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分 | 测量
64 | 7.04 肺部测量软件包：支持胸膜线自动测量，自动B线检测（自动计算B线数量、B线评分、B线间距、弥漫占比） | B线
65 | 7.05 急重症测量软件包：支持胸腔积液自动测量、腹腔积液自动测量 | 重症
66 | 8系统通用技术规格 | 通用
67 | 8.01 交流供电连续工作时间≥8H，电池内部电源独立供电工作时间≥1.5H | 电池
68 | 8.02 主机内置HDMI视频输出接口 | 输出
69 | 8.03 内置1T HDD硬盘，256G SSD硬盘 | 硬盘
70 | 8.04 可升降台车 | 台车
71 | 8.05 多功能背包（带拉杆箱功能） | 台车
72 | 8.06 1拖4探头扩展器 | 扩展器
73 | 8.07 内置5G模块、主机内置USB3.0接口≥3个、Type-C接口 | 5G
74 | 9.质保期≥3年 | 质保